## Slide 1
01 / 16
含量测定方法学验证的
原理、顺序与实验设计
基于药典与 ICH Q2(R2) 的通用说明
GC-MS · 含量测定方法学验证
GC-MS
从“得到一个峰”到“给出可信的含量结果”
原理
顺序
实验设计
Notes: 本汇报不使用任何具体药品案例。以GC-MS含量测定为场景，按为什么验证、验证什么、如何安排实验展开。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 2
02 / 16
为什么含量测定要做方法学验证
有峰，只能说明出现了响应；可信结果，还需要证据。
GC-MS · 含量测定方法学验证
01
能检出 ≠ 能定量
峰可能来自干扰
响应可能偏离校准
制样可能损失目标物
02
数据 ≠ 可靠结果
同一仪器可以重复
整个流程仍可能偏差
稳定性影响报出的量
03
验证建立证据链
说明适用对象与范围
证明准确度、精密度
明确日常控制条件
核心目标：证明方法适合预定的含量测定用途，而非只证明仪器“能出峰”。
Notes: 验证的目标是证明分析程序适合预定用途。含量测定要覆盖目标物确认、定量可靠性以及实际样品流程。适用的验证特性及接受标准应依据用途、风险和质量标准预先确定。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 3
03 / 16
方法学验证的本质：控制整条测量链
每一环都可能引入误差；最终结果继承了这些误差。
GC-MS · 含量测定方法学验证
取样
→
代表性
均匀性
前处理
→
提取 / 转移
必要时衍生化
分离
→
共洗脱
峰形 / 分离
检测
→
离子选择
信号 / 积分
校准
→
标准溯源
模型 / 范围
含量结果
稀释倍数
单位 / 计算
验证对象是分析程序；不只是色谱峰，也不只是仪器。
Notes: 取样代表性属于样品管理及检测全过程要求，不应将其简单等同于某一验证特性。GC-MS前处理包括提取、必要时衍生化、转移和定容；进样及分离可能有吸附、歧视效应或共洗脱；检测与定量受目标离子和积分设置影响。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 4
04 / 16
验证回答哪些核心问题？
系统适用性是运行检查；其他特性支持方法适用性的论证。
GC-MS · 含量测定方法学验证
项目 | 要回答的问题 | 关注点
专属性 / 选择性 | 测的是不是目标物？ | 基质、杂质、相邻峰
线性 / 校准与范围 | 响应能否换算为量？ | 校准模型、拟定报告范围
精密度 + 准确度 | 能否测得稳、测得准？ | 随机波动、系统偏差
供试液稳定性 + 耐用性 | 放置或小变化后可靠吗？ | 时间窗口、关键条件
系统适用性 | 今天的系统合格吗？ | 运行前及运行中控制
“检出限 / 定量限”并非所有含量测定都必须单列；按用途和低端定量风险决定。
Notes: Q2(R2)强调基于预定用途选择特性。供试液稳定性是保证分析结果可靠的重要研究，但不应表述为Q2(R2)单独列举的核心验证特性。耐用性/稳健性通常在开发阶段考察并用于制定控制策略。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 5
05 / 16
正式验证前：先固定方法，再固定判定规则
方法还在变化时，结果无法归属于同一个分析程序。
GC-MS · 含量测定方法学验证
固定方法版本
色谱与 MS 条件、进样量
提取、必要时衍生化与定容
外标 / 内标、积分与计算规则
固定验证方案
样品、浓度水平与重复次数
参照物、原始数据与统计方法
接受标准、偏差处理与结论规则
预实验可以调整方法；正式验证中的变更应评估影响并按需重做。
Notes: 正式验证前要形成受控方法版本和批准的方案。GC-MS条件包括进样方式、分流比、柱型、升温程序、载气、接口/离子源、EI等离子化设置、扫描或SIM、目标离子和定量方式。内标法需要固定内标加入环节与计算规则。接受标准不能看完结果后再调整。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 6
06 / 16
推荐实验顺序：先确认对象，再建立定量证据
这是教学推荐顺序，不是药典或 ICH 强制规定的唯一顺序。
GC-MS · 含量测定方法学验证
开发 / 固定方法
→
预实验定浓度
→
系统适用性
→
专属性
线性与范围
→
稳定性窗口
→
进样精密度
→
独立制样重复性
↓ 准确度 / 回收率 → 中间精密度 → 汇总判定 → 正式样品测定
耐用性在开发阶段优先考察；系统适用性贯穿每批检测。
Notes: 建议将仪器进样重复性和方法重复性区分命名，后者与中间精密度同属于精密度。稳定性应尽早界定工作窗口；准确度、重复性和中间精密度可以在受控设计中并行。耐用性通常在开发/优化中完成。每批检测都需要适当系统适用性控制。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 7
07 / 16
专属性 / 选择性：先证明“测的是谁”
目的：排除基质、杂质与相邻峰对定量结果的影响。
GC-MS · 含量测定方法学验证
空白
→
排查试剂 / 溶剂
污染与残留
对照品
→
建立目标物
保留与离子信息
供试品
→
检查目标峰
及相邻干扰
阴性基质
检查基质贡献
可获得时使用
GC-MS：保留时间 + 目标/辅助离子 + 离子比或质谱信息；单一离子不能保证无干扰。
Notes: 比较溶剂/试剂空白、参照标准、样品、可获得的阴性基质或安慰剂；不存在合适阴性样品时需论证替代证据。GC-MS可采用保留时间、目标离子与辅助离子、离子比及质谱图等信息；MS不是自动无干扰的保证，共洗脱和同离子干扰仍可能影响定量。离子比等限度需方法特定确定。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 8
08 / 16
线性与范围：从响应到可信的浓度
至少 5 个适当分布的浓度水平；覆盖拟定工作范围。
GC-MS · 含量测定方法学验证
为什么要做
响应与量未必始终成比例
低端可能受噪声影响
高端可能饱和或过载
实验怎么做
独立配制 ≥5 水平
峰面积或内标响应比
低端、中部、高端均覆盖
怎样评价
方程、斜率、截距、R²
残差趋势与低端偏差
必要时评估加权模型
高 R² 不等于模型正确；范围内还需有准确度与精密度证据。
Notes: 线性是响应与量之间关系的模型证据。可采用峰面积，内标法通常采用响应比；当方差随浓度变化时应评估加权回归。报告范围与仪器校准范围不是同义词，应考虑制样和稀释。范围需同时获得适当准确度和精密度支持。回归结果不能只报告相关系数。示例若采用80%-120%应明确是设计示例，不作为通用强制范围，本页不规定百分比。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 9
09 / 16
系统适用性：今天的系统能否开始检测？
它是持续的运行状态确认，不能代替方法准确度。
GC-MS · 含量测定方法学验证
检查对象 | 可选指标 | 解释
分离与峰形 | 理论板数 / 分离度 / 拖尾因子 | 关键峰能分开、定量峰形可接受
进样与响应 | 保留时间 / 面积或响应比 RSD | 运行中的响应足够稳定
GC-MS 状态 | 调谐 / 离子响应 / 空白残留 | 检测条件与污染状态受控
方法专属接受标准应预先规定；不合格先查因，不直接报样品含量。
Notes: GC-MS系统适用性在每批分析开始前实施，并依据方法设置序列中检查及必要的结束检查。理论板数、关键峰分离度、拖尾因子等按用途选取，并非每个方法所有指标必须相同。还可检查保留时间、面积或响应比RSD、MS调谐/灵敏度及空白残留。调谐合格不能代替全部SST。常見板数和分离度数值不在本页写成强制统一限度。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 10
10 / 16
精密度与重复性：波动来自哪里？
重复性和中间精密度属于精密度；连续进样只覆盖流程的一部分。
GC-MS · 含量测定方法学验证
仪器进样精密度
同一溶液 → 连续进样 6 次（示例）
观察面积 / 响应比等 RSD
主要反映进样与检测波动
方法重复性
同批均匀样品 → 独立制备 6 份
各份按完整方法测定含量
覆盖制样、分离、检测与计算
RSD(%) = 标准差 / 平均值 × 100%；次数与限度按预定用途和方案确定。
Notes: 同一溶液六次进样是常用仪器/系统重复性示例，不代表完整方法精密度。方法重复性可在目标浓度水平独立制备六份；也可采用范围内至少九次测定（例如三个水平各三次）等符合用途的设计。分别计算各独立结果，不把重复进样当成独立制样来扩大样本量。RSD为样本标准差除以平均值乘100%。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 11
11 / 16
供试液稳定性：确定可靠的分析时间窗口
关注降解、挥发、吸附，以及 GC-MS 衍生物可能发生的变化。
GC-MS · 含量测定方法学验证
0 h
→
4 h
→
8 h
→
12 h
→
18 h
→
24 h
同一条件下保存 → 按时间点测定 → 与初始值比较
记录：温度、避光、容器密封、进样器条件；同步监测仪器漂移。
时间点为设计示例；以预设变化限度确定“可放置多久”，不是固定放置 24 h。
Notes: 0、4、8、12、18、24h仅为用户提出的通用示例，需要按实际检测批次和保存条件调整。记录温度、容器、封口、避光、自动进样器条件；衍生化方法还需关注反应完成后衍生物稳定性。以含量或适当响应比与初始值比较，同时监测新峰等；应利用稳定的参照或序列检查识别仪器漂移，不能把漂移误认为溶液变化。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 12
12 / 16
准确度 / 加样回收率：真实值有没有被偏离？
低、中、高 3 水平 × 每水平 3 份，是常用的通用设计。
GC-MS · 含量测定方法学验证
回收率(%) =（测得量 − 原有量）/ 加入量 × 100%
样品 + 标准品
→
完整前处理
→
GC-MS 测定
→
计算与评价
前处理前加标，覆盖完整流程；本底、加入量和测得量必须按同一基准计算。
Notes: 加样回收率是准确度评价的一种方式，也可依用途采用参照材料或与可靠参照方法比较。加标应在前处理前发生，覆盖提取、衍生化和转移等流程。公式使用一致的量纲和样品当量，对本底量、称样量、纯度、稀释倍数等作适当修正。若加标对象与真实样品结合状态不同，回收率良好仍不能自动证明原样提取完全。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 13
13 / 16
中间精密度与耐用性：换人换天，或小改条件
两类问题不同：常规实验室变动 vs. 有意改变方法参数。
GC-MS · 含量测定方法学验证
中间精密度
不同日期 / 分析人员 / 仪器
独立制样并比较含量结果
评价实验室内整体变异
耐用性 / 稳健性
小幅改变载气流量、柱温等
观察含量与关键系统指标
识别需严控的参数与允许窗口
耐用性通常在开发中研究；中间精密度不等同于跨实验室再现性。
Notes: 中间精密度研究实验室内日期、人员、仪器等常规变化，采用适合设计分离或综合变异的统计方法。耐用性/稳健性研究有意、小幅变化的影响，例如载气流量、柱温/升温参数、提取时间、衍生化条件；可根据风险采用因素设计。任意变更或超出验证范围不由耐用性结果自动涵盖。跨实验室再现性通常另行考虑。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 14
14 / 16
验证报告：让结论可以被复核
不仅给出“合格”，还要留下能够重算、追溯的证据。
GC-MS · 含量测定方法学验证
记录什么 | 为什么需要
方法条件 + 样品制备 + 版本 | 别人能够按同一程序复现
验证设计 + 预设接受标准 | 说明如何验证、如何判定
原始数据 + 积分 + 计算公式 | 结果可以追溯、重算与审查
统计结果 + 偏差调查 | 解释波动、异常和失败
结论 + 适用边界 | 明确能测什么、在哪些条件下可用
记录每项“通过 / 未通过 / 未开展”及依据，不用总体“合格”掩盖未解决问题。
Notes: 保留方法版本、批准方案及预设接受标准、样品/标准品信息、实验设计、原始色谱和MS数据、积分参数、计算公式、统计结果和偏差调查。结论应说明适用对象、范围和保存时间等边界，不把单次验证无限外推。数据完整性贯穿全过程。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 15
15 / 16
常见错误：漂亮数字也可能支撑错误结论
错误多发生在设计与解释阶段，而不只是计算阶段。
GC-MS · 含量测定方法学验证
常见错误 | 正确做法
把连续进样当成方法重复性 | 用独立制样覆盖完整流程
只看 R²，忽略残差 | 检查拟合偏差、残差与低端表现
提取后才加标评价全过程 | 前处理前加标；说明覆盖的环节
样品超出范围仍代入方程 | 调整稀释并在验证范围内测定
方法未固定就开展验证 | 先固定版本、方案和接受标准
用系统适用性证明准确度 | 准确度需要独立参照或回收证据
Notes: 本页对应典型错误的纠正行动。连续进样和独立制样不得混淆；提取后加标仅覆盖加入后的步骤，不能证明提取回收率；高R²不能排除系统性残差。若方法变化需评估重验证要求。系统适用性是运行状态检查，不是准确度评价。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。

## Slide 16
16 / 16
总结：用五类证据支持一个含量结果
最终目的：证明含量测定方法适合质量标准的预定用途。
GC-MS · 含量测定方法学验证
测对了
测得准
测得稳
范围内能测
换条件可靠
固定方法 → 按计划验证 → 审查证据 → 明确适用边界
依据：2025年版《中国药典》四部 9101、气相色谱法相关原则；ICH Q2(R2)。
实验水平、时间点与限度应按实际用途、风险及正式文本确定。
Notes: 总结：测对了对应专属性；测得准对应准确度；测得稳对应精密度及分析期间的稳定性；范围内能测对应校准和范围验证；受控条件变化下可靠对应中间精密度、稳健性。日常SST负责持续运行控制。参考文件为中国药典2025年版四部9101分析方法验证指导原则、0521气相色谱法及相关系统适用性内容、ICH Q2(R2) Validation of Analytical Procedures最终版2023年11月1日。ICH官方入口https://www.ich.org/page/quality-guidelines，药典以授权出版文本为准。本稿未将未核对条款逐字引用。 依据框架：《中国药典》2025年版四部 9101、0521气相色谱法系统适用性相关原则；ICH Q2(R2)（2023）。本稿为通用教学归纳，不是逐条原文摘录。官方全文本次未成功在线取得，实际执行请核对授权药典文本、现行方法及验证方案。